Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

SYSTEM DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH Z BIEŻNIĄ

Ilość sztuk: 1

Nazwa urządzenia /typ/ model..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość graniczna | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieżnia rehabilitacyjna o prędkości taśmy w przedziale 0,8-25Km/h regulowane co 0,1 Km/h | Tak |  |
| 2 | Wartość nachylenia bieżni 0-25% regulowane co 0,5% | Tak |  |
| 3 | Długość części użytkowej 1400mm | Tak |  |
| 4 | Szerokość części użytkowej 520 mm | Tak |  |
| 5 | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego 100mm | Tak |  |
| 6 | Dopuszczalna masa ćwiczącego 200 kg | Tak |  |
| 7 | Wymiary 2170 x 730 x 1350 mm | Tak |  |
| 8 | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu | Tak |  |
| 9 | Ergonomicznie ukształtowane poręcze | Tak |  |
| 10 | Port szeregowy RS 232 | Tak |  |
| 11 | Zasilanie 220V/50Hz | Tak |  |
|  | SYSTEM DO PRÓB WYSIŁKOWYCH |
| 1 | Bezobsługowy (bez baterii) moduł transmisji cyfrowej EKG, łączony z komputerem trwałym kablem USB. | Tak |  |
| 2 | Moduł EKG do prób wysiłkowych, oparty na odpornym na nasycenia 24 bitowym, medycznym przetworniku analogowo-cyfrowym. | Tak |  |
| 3 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym ciągłego fragmentu EKG 15 kanałów (12+ XYZ) z uśrednieniami PQRST, pomiarami ST-L, ST-S, HR, MET, ciśnienia, etapu i czasu. | Tak |  |
| 4 | Automatyczna analiza i pomiary podczas badania dla 15 kanałów (12+XYZ) | Tak |  |
| 5 | Możliwość ustawiania punktów IZO, R, J, ST w czasie rzeczywistym z przeliczeniem pomiarów. | Tak |  |
| 6 | Edycja po badaniu: kształtu uśrednionych P-ORS-T, obliczeń obniżenia, nachylenia, amplitudy, arytmii, poprzez interpolację, zastępowanie, zmianę ustawień znaczników dla każdego QRS lub w całym badaniu. | Tak |  |
| 7 | Sygnalizacja złego kontaktu elektrod. | Tak |  |
| 8 | Algorytm zabezpieczający uśrednienia i pomiary przed wpływem zakłóceń spowodowanych poprawieniem lub wymianą elektrody w trakcie badania. | Tak |  |
| 9 | Możliwość wydruku EKG spoczynkowego wraz z interpretacją | Tak |  |
| 10 | Podgląd raportu przed wydrukiem, możliwość wyboru stron do wydruku. | Tak |  |
| 11 | Pomiary S-T, ST-S wykonywane na oczyszczonych z zakłóceń, uśrednionych zespołach P-ORS-T pochodzenia zatokowego | Tak |  |
| 12 | Cyfrowa filtracja adaptacyjna - sygnał EKG wolny jest od "pływania izolinii" i zakłóceń sieciowych | Tak |  |
| 13 | Możliwość weryfikacji i edycji pomiarów automatycznych. | Tak |  |
| 14 | Pełna dokumentacja badania, archiwizacja: ciągłego zapis EKG, uśrednione P-QRS-T, arytmii oraz wszystkich pomiarów i parametrów testu. | Tak |  |
| 15 | Sterowanie bieżnią wg potokołów: Bruce'a, mod. Bruce'a, Naughton, Cornel, Weber, Blake-Ware i innych do zdefiniowania przez użytkownika. Do 25 różnych protokołów. | Tak |  |
| 16 | Możliwość definicji protokołów typu RAMP: do 80 etapów, możliwość programowania z dokładnością: - do 1s czas trwania etapu - 0,1km prędkość bieżni - 0,5% kąt nachylenia bieżni | Tak |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania do 5 etapów chłodzących (zwalniania) po zakończeniu protokołu głównego | Tak |  |
| 18 | Alarmy wg zaprogramowanego przez lekarza progu czułości: - obniżenie S-T wartość bezwzględna i względem ST spoczynkowego, - ilości i rodzaju arytmii, - spadku ciśnienia - przekroczenia HR docelowego | Tak |  |
| 19 | Wizualizacja zmian kształtu P-QRS-T poprzez nakładanie uśrednionych zespołów spoczynkowych na wysiłkowe | Tak |  |
| 20 | 20 markerów podczas rejestracji wraz z notatkami lekarza | Tak |  |
| 21 | Wygodny przegląd wszystkich parametrów, trendów i uśrednionych P-QRS-T z całego badania na jednym ekranie | Tak |  |
| 22 | Płynny przegląd ciągłego zapisu z całego badania z możliwością ręcznych pomiarów QT,ST-L itp. | Tak |  |
| 23 | Automatyczne wyszukiwanie wartości max. i min. pomiarów ST dla każdego kanału niezależnie | Tak |  |
| 24 | Błyskawiczny dostęp do fragmentów EKG zaznaczonych przez lekarza podczas badania | Tak |  |
| 25 | Obliczanie trendów: ST-L, ST-S, RR-S*HR, HR, amplitudy R, obciążenia, MET, ciśnienia | Tak |  |
| 26 | Wykres obniżenia ST w funkcji HR dla wszystkich kanałów. | Tak |  |
| 27 | Wydruk na drukarce laserowej w czasie trwania badania lub po zakończeniu testu. | Tak |  |
| 28 | Możliwość dowolnej konfiguracji zawartości raportu końcowego. | Tak |  |
| 29 | Możliwość wprowadzenia własnych danych (nazwa szpitala, adres itp.) do raportu | Tak |  |
| 30 | Możliwość wydruku dowolnego fragmentu EKG podczas analizy badania | Tak |  |
| 31 | Możliwość archiwizacja raportu również w typowych formatach graficznych jpg,png,bmp itp. | Tak |  |
| 32 | Możliwość automatycznego wysyłania raportu pocztą elektroniczną wraz notatkami tekstowymi lub głosowymi | Tak |  |
| Zestaw komputerowy typu PC |
| 1 | procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) | Tak |  |
| 2 | płyta główna wraz ze zintegrowaną grafiką | Tak |  |
| 3 | pamięć operacyjna min. 1 GB (architektura 32-bitowa) lub min. 2 GB (architektura 64-bitowa) | Tak |  |
| 4 | dysk twardy min. 320GB | Tak |  |
| 5 | zasilacz | Tak |  |
| 6 | kolorowy monitor LCD min. 21" | Tak |  |
| 7 | klawiatura oraz myszka przewodowa | Tak |  |
| 8 | kolorowa zewnętrzną drukarką laserowa | Tak |  |
| 9 | systemem operacyjny Windows 7 lub nowszy | Tak |  |
| 10 | Dedykowane biurko drewniane na zestaw komputerowy i drukarkę | Tak |  |
| inne |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – dołączyć do oferty dokument potwierdzający z niezależnej jednostki notyfikowanej | Tak |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | INNE |
|  | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące OCENIANE 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy i więcej - 10 pkt | Tak | Podać ……………… |
|  | Oznakowanie CE | Tak |  |

- Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane.

- Do ofert należy dołączyć foldery producenta potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów technicznych.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

WARUNKI

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie / nie spełnienie należy wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny " SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ( podać jakie)"

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

- WARUNKI DODATKOWE:

- Gwarancja minimum 24 miesiące – parametr oceniany.

- Termin realizacji zamówienia do 28.12.2017 r..

- wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia oraz zaleconego postępowania odkażającego. Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy.

- WARUNKI TECHNICZNE

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2017 - nie dopuszcza się sprzętu eksponowanego lub testowego,

- w złożonej ofercie należy podać opisy parametrów sprzętu ujętego ( wycenionego) w ofercie, a nie opcje fakultatywne,

- sprzęt powinien posiadać znak bezpieczeństwa,

- oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

- autoryzowany serwis producenta w okresie gwarancji dostępny w dni robocze 24 godziny na dobę, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 48 godzin od momentu zgłoszenia,

- przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim, 
w wersji papierowej,

- wymagane dopuszczenia certyfikaty itp…,

- czas gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące od daty uruchomienia urządzenia,

- w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, niezależnie od przyczyn, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, wysyłki do  Wykonawcy, robocizny itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta, przy czym okoliczność ta winna zostać wykazana przez Wykonawcę,

- do naprawy winny być użyte wyłącznie nowe, oryginalne części producenta, nierekondycjonowane,

- liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu spowoduje wymianę podzespołu lub urządzenia (jeżeli nie może być wymieniony podzespół) na nowy,

- bezpłatne przeglądy: gwarancyjne zgodnie z instrukcją producenta.

Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................

Nazwa  i adres Wykonawcy

(stempel firmowy)

FORMULARZ OFERTOWY

DOSTAWA SYSTEMU DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH Z BIEŻNIĄ

I. DANE WYKONAWCY

1. Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Adres siedziby ……………………………………………………………………………………………………………….…………..…………….………

3. REGON …………………………………………………….………………… NIP …………………………………………………….………………………

4. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby) …………………………………..…………………....….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………

5. Telefon ………………………………………………………………………………. Fax …………………………….……………………..…………….…

e-mail …………………………………………………………….……  osoba do kontaktu …………………………………………………………

www……………………………………………..……………………..

II. PRZEDMIOT OFERTY

- Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego – według SIWZ 
nr SZM/DN/DZ/341/43/2017

- Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu oferty według zasad określonych w SIWZ.

III. WARTOŚĆ OFERTY ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 WYNOSI:

Wartość netto........................................PLN

Wartość brutto.......................................PLN

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH W SIWZ I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

      - Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

      - Oświadczam/y, że zawarte w SIWZ istotne warunki do umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.

      - Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie będzie wykonywane w ciągu ……… dni  od dnia podpisania umowy.

      - W przypadku, gdy zostanie wybrana nasza oferta oświadczam/y, iż zapewnimy stałą łączność z Zamawiającym 
w kwestiach formalnych lub reklamacji pod numerem telefonu ………………..………….., fax ………………………..,

      - Deklaruję termin płatności: …………… dni (termin płatności mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni).

      - Deklaruję ...............miesięczną gwarancję na dostarczony sprzęt medyczny, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Przekazania, Montażu i Uruchomienia sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego (min. 24 miesiące)

      - Deklaruję termin dostawy – do dnia 28.12.2017 r.

W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w Umowie jako reprezentacja Wykonawcy(zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym(/ wpisem w ewidencji gospodarczej/ udzielonym pełnomocnictwem()

      - Imię i nazwisko …………………………..…………………………..  – stanowisko/funkcja* ………………………………………..………….…

      - Imię i nazwisko ……………………………………………………….. – stanowisko/funkcja* ………………………………….…………….…

V. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

TAK / NIE*

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarto w ……………………………………

(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony)

Oferta z załącznikami zawiera łącznie ……… ponumerowanych stron.

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

/ pełnomocnika/

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(stempel firmowy)

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego

SYSTEM DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH Z BIEŻNIĄ

Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ...................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie(/ wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym(/ wpisany w ewidencji gospodarczej( w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, iż spełniam warunki określone w niniejszym postępowaniu tj:

- w okresie ostatnich 3 lat wykonałem:

co najmniej 2 dostawy sprzętu medycznego,  każda o wartości nie  niższej niż 25 000,00 PLN brutto

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

/ pełnomocnika/

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr SZM/........ / 2017 ( projekt )

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2017 r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

z siedzibą w (41-100) Siemianowicach Śl. przy ul.1–go Maja 9
NIP: 6431764082, REGON: 000308270 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 26 548 000,00 zł

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………..

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM

a firmą: 
...........................................................................................................................................................................
z  siedzibą w  (kod miejscowości: ………………)..............................................................  przy ul. ........................................... 
NIP: ....................................................   ,     REGON:  .................................................... 
zarejestrowaną w .............................................................................................................................................
w .................................. pod Nr ........................ o kapitale zakładowym w wysokości ............................zł.

w imieniu której działa :

...........................................................................................................................................................................
zwaną w umowie  WYKONAWCĄ

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

    - Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania: sprzedaż, dostarczenie, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi 
i prawidłowej eksploatacji SYSETMU DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH Z BIEŻNIĄ, których parametry techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (wymagane parametry techniczne wybranej w postępowaniu oferty).

  - Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia - ............................... jest produktem firmy :

.................................. Rok produkcji – .................  Model - ..........................................................................

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wymieniony w ust.1 sprzęt medyczny:

- jest fabrycznie nowy, nie był przedmiotem testowania ani demonstracji i został wyprodukowany w roku 2017 r.;

- jest kompletny, gotowy do używania po jego zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, 
a także   posiada parametry techniczne (graniczne) oraz parametry i funkcje dodatkowe oraz wyposażenie zgodne z Ofertą Wykonawcy oraz jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne, w tym znak CE;

- jest wolny od wad fizycznych i prawnych;

- nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu jego sprowadzenia na polski obszar celny, a wszelkie zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów zostały uregulowane;

§ 2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć przedmiot umowy odpowiednim transportem i na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy urządzenia medycznego tak, aby wiadomość ta dotarła do niego najpóźniej na 48 godzin przed przewidywanym terminem dostawy do siedziby Zamawiającego,

- uruchomić oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie …............ dni - od dnia zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone dwustronnym Protokołem Przekazania, Montażu i Uruchomienia podpisanym przez obie Strony.

- Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, zainstalowania urządzenia do miejsca odbioru w siedzibie Zamawiającego, oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy do momentu jego formalnego odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy:

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- paszport techniczny urządzenia,

- dokument określający częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych przez  producenta,

- wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych

- wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.

- Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 3 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

- Dostarczony sprzęt medyczny może być rozpakowany wyłącznie w obecności koordynatora Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe.

- Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu bieżącej i prawidłowej obsługi technicznej dostarczonego sprzętu. Termin szkolenia ustalą strony po podpisaniu umowy.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1 wynosi:

……………………….zł netto  …………….. (słownie: 	zł)    
        ………………………  zł brutto ……………..(słownie:	zł)

  - Strony ustalają następujące zasady rozliczenia finansowego: Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury po wykonaniu przedmiotu umowy oraz po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego.

  - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany 
w fakturze w terminie ….. dni od daty dostarczenia faktury Vat do Zamawiającego. Podstawę wystawienia faktury stanowi dwustronny protokół odbioru przedmiotu dostawy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca udziela ............... miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Przekazania, Montażu i Uruchomienia sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady i uszkodzenia urządzenia powstałe w okresie gwarancji, niezależnie od ich przyczyn, zgodnie z załącznikiem nr … do niniejszej umowy (załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowe warunki gwarancji).

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany sprzętu medycznego lub jej poszczególnych części (podzespołów) na zasadach określonych w dokumencie wskazanym w pkt. 2, którego zapisy nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż postanowienia umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie medyczne jest zgodne ze złożoną ofertą, zostanie zamontowane, zainstalowane i przekazane do użytkowania ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami na użytkowanie bez żadnego uszczerbku, wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania, w okresie gwarancyjnym obowiązkowych przeglądów, bez dodatkowego wynagrodzenia, wymaganych przez producenta dla dobrej pracy urządzenia, w tym przeprowadzenia 
1 przeglądu w ostatnim miesiącu przed upływem okresu gwarancji. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia autoryzowanego serwisu bez dodatkowego wynagrodzenia. Serwisowanie urządzenia powinno być ewidencjonowane zgodnie z książką serwisową producenta.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu lub urządzenia na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.

- W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt zapewni aktualizację oprogramowania na nowe, aktualne wprowadzane przez producenta urządzenia.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu co najmniej ...… letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.

- W okresie gwarancji, w przypadku napraw trwających dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na okres naprawy bezpłatnie urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. Dopuszcza się urządzenie starsze niż wyprodukowane w roku 2017, jednak nie starsze niż wyprodukowane w roku 2011 r.

- Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny .............................................. z siedzibą ............................................

O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Działu Aparatury i Techniki Medycznej. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną i e-mailową na adres wskazany w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 5.

KARY UMOWNE

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu umowy - w wysokości 1% wartości brutto umowy  za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w warunkach gwarancji – 
w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, chyba, że  zostanie dostarczony przez Wykonawcę  sprzęt medyczny o nie gorszych parametrach technicznych na czas naprawy zgodnie z warunkami gwarancji oraz § 4 ust. 10 umowy;

  - w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - 
w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

    - Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej 
z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. Księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

    - W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

            - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

            - Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku, gdy opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy przekroczy 1 dzień kalendarzowy, co wynika ze sposobu finansowania zadania ze środków budżetowych, które muszą być rozliczone do końca 2017 r.

            - Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie lub dostarczone osobiście.

            - Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym także do podpisania Protokołu Przekazania i montażu przedmiotu umowy, Wykonawca powołuje koordynatora w osobie:....................., a Zamawiający koordynatora 
w osobie: ......................... Bez odrębnego, pisemnego upoważnienia wystawionego przez Stronę koordynatorzy wyznaczeni przez Strony nie mają prawa do składania oświadczeń woli, a w tym także do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

1) wymagane parametry techniczne

2) warunki gwarancji i serwisu

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

…………………………………………………………

(podpis, pieczęć imienna uprawionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………………………………………

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

Nazwa Wykonawcy	...............................................................................................................

Adres Wykonawcy	...............................................................................................................

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3-LAT, LUB W OKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I ODBIORCÓW, ORAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE TE DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE.

| LP | Nazwa zadania | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Czas realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie (referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty).

______________________________________

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.................................................................

(miejscowość i dat

Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………………………………..

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1	-  Bieżnia do badań wysiłkowych

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Stawka VAT% | Wartość netto (4 x 5) | Wartość VAT | Wartość brutto (7+ 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | System do badań wysiłkowych z bieżnią o parametrach opisanych w Zał. nr 1 do SIWZ | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

______________________________________

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź
              upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.................................................................

(miejscowość i data)

Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………………….

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

............................................................................

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

Po zapoznaniu się z informacją na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy

- system do badań wysiłkowych z bieżnią”

zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy PZP:

1.przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 co Wykonawca ………………………………………………

ale złożenie oferty z tym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z następujących względów :

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I przedkładam następujące dowody na tę okoliczność:

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  Ustawy

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,

za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 8 do SIWZ

oświadczenia należy wypełnić, jeżeli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

Załącznik nr 9 do SIWZ

## Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

| WARUNKI GWARANCJI |
| --- |
| L.p | Wymagania | Warunki oferowane |
| 1. | Wymagany czas gwarancji min 24 miesięcy w której Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi, |  |
| 2. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48 h od momentu zgłoszenia |  |
| 3. | Dostarczenie urządzenia zastępczego przy awarii trwającej dłużej niż 48 godziny |  |
| 4. | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany zespołu lub w przypadku niemożności wymiany zespołu urządzenia na nowe (maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne) |  |
| 5. | Autoryzowany serwis na terenie Polski - lokalizacja punktu serwisowego |  |
| 6. | W tracie okresu gwarancji wszystkie obowiązkowe przeglądy bezpłatne |  |
| 7. | W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, niezależnie od przyczyn, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, robocizny itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta, przy czym okoliczność ta winna zostać wykazana przez Wykonawcę. Do naprawy winny być użyte wyłącznie nowe, oryginalne części producenta, nierekondycjonowane. |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych 10 lat od zakończenia okresu gwarancji |  |

Uwaga: Nie spełnienie wymaganych warunków dotyczących gwarancji podanych w powyższej tabeli powoduje odrzucenie oferty.

Do urządzenia dołączona zostanie karta gwarancyjna wskazująca jako adresata gwarancji Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., który będzie zgłaszał wszystkie usterki i awarie bezpośrednio do Wykonawcy.

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/