Siemianowice Śląskie 28.10.2019 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/31/2019

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 
Sp. z o.o. „Dostawy sprzętu medycznego – łóżko porodowe”.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa 
o zmianach treści SIWZ wprowadzonych po dokładnej analizie udzielonych odpowiedzi w dniu 23.10.2019 r. i 24.10.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający w załączeniu przekazuje zmienione zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Łóżko porodowe

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Nazwa urządzenia /typ/ model..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

| LP | PARAMETRY GRANICZNE | WYMÓG | OPIS OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko porodowe (medyczne), przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Kolumnowe łóżko wytworzone w technologii antybakteryjnej - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2019 | TAK |  |
| 2. | Łóżko z możliwością szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniającej wygodną pozycję dla pacjentki. | TAK |  |
| 3. | Długość łóżka: 2100 mm +/- 5% | TAK |  |
| 4. | Całkowita szerokość łóżka (razem z poręczami bocznymi): 1000 mm +/- 5% | TAK |  |
| 5. | Elektryczna regulacja wysokości leża: 550 do 950 mm (+/-60 mm ). | TAK |  |
| 6. | Elektryczna regulacja kąta uniesienia oparcia pleców | TAK |  |
| 7. | Elektryczna regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia: 300 ( + 100 ). |  |  |
| 8. | Elektryczna regulacja przechyłu Trendelenburga : min. 0-150 +/-50 | TAK |  |
| 9. | Łóżko wyposażone w system sterowania regulacji wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia siedziska zawierający co najmniej jedne pilot | TAK |  |
| 10. | Następujące funkcje sterowane z panelu sterującego: - regulacja wysokości leża - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia - regulacja kąta nachylenia segmentu nożnego | TAK |  |
| 11. | Następujące funkcje sterowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia | TAK |  |
| 12. | Oparcie pleców z mechanizmem odciążającym odcinek lędźwiowy kręgosłupa | TAK |  |
| 13. | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. | TAK |  |
| 14. | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania | TAK |  |
| 15. | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. | TAK |  |
| 16. | Rama łóżka zaopatrzona w barierki boczne, możliwe do demontażu | TAK |  |
| 17. | Rama łóżka zaopatrzona w krążki odbojowe lub podstawę spełniającą funkcje odbojowe | TAK |  |
| 18. | Segment siedzenia, segment stały i segment nożny osłonięte odejmowanymi wypraskami z tworzywa wytworzonego z użyciem technologii antybakteryjnej powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Segment oparcia pleców zapewniający przezierność dla promieni RTG | TAK |  |
| 19. | Łóżko przejezdne - z centralną blokadą czterech kół, uruchamianą jedną z dwóch dźwigni w podstawie łóżka od strony oparcia pleców. Funkcja jazdy na wprost. | TAK |  |
| 20. | Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach. Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Pokrowiec niepalny zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. | TAK |  |
| 21. | Dopuszczalne obciążenie łóżka: min. 250 kg +/- 5 kg | TAK |  |
| 22. | Wyposażenie łóżka: materace: oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego materac dla noworodka miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej podkolanniki (komplet) oparcia pod stopy (komplet) uchwyty rąk (komplet) mocowane do szyn ramy leża poręcze boczne z panelami sterującymi haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych – po 2 szt. na obu bokach leża wieszak kroplówki uchwyt do podtrzymywania się pacjentki podgłówek tapicerowany z regulacją wysokości | TAK |  |
| 23. | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru, tworzywa i materiału pokrowca oraz niepalność materiału pokrowca (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 24. | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 25. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 26. | Łóżko spełniające odpowiednie wymagania normy PN-EN 60601-2-52:2010 – Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych | TAK |  |
| 27. | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |

|  | Inne |
| --- | --- |
| 1. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 2. | Gwarancja minimum 24 miesiące OCENIANE 36 miesięcy - 0 pkt Powyżej 24 miesięcy – proporcjonalnie – max. 20 pkt | Tak | Podać ……………… |
| 3. | Serwis techniczny gwarancyjny pogwarancyjny prowadzony przez autoryzowany serwis. | Tak |  |
| 4. | Sprzęt zastępczy w sytuacji naprawy dłuższej niż 5 dni | Tak |  |
| 5. | Czas reakcji serwisu – do 48 godzin od daty powiadomienia | Tak |  |
| 6. | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza . | Tak |  |
| 7. | Serwis pogwarancyjny przez minimum 10 lat od daty dostawy sprzętu. | Tak |  |
| 8. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi -1 szkolenie | Tak |  |
| 9. | Szkolenie potwierdzone Certyfikatem | Tak |  |
| 10. | Oznakowanie CE | Tak |  |

- Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Do ofert należy dołączyć foldery producenta potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów technicznych.

WARUNKI

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie / nie spełnienie należy wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny parametry oferowane" SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ( podać jakie)"

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

- WARUNKI DODATKOWE:

- Gwarancja minimum 36 miesięcy – parametr oceniany.

- Termin realizacji zamówienia do 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

- wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia. Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy.

- WARUNKI TECHNICZNE

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2019 r. - nie dopuszcza się sprzętu eksponowanego lub testowego,

- w złożonej ofercie należy podać opisy parametrów sprzętu ujętego ( wycenionego) w ofercie, a nie opcje fakultatywne,

- sprzęt powinien posiadać znak bezpieczeństwa,

- oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

- autoryzowany serwis producenta w okresie gwarancji dostępny w dni robocze 24 godziny na dobę, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 48 godzin od momentu zgłoszenia,

- przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia oraz instrukcje w języku polskim, 
w wersji papierowej,

- wymagane dopuszczenia certyfikaty itp…,

- czas gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia.

- w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, niezależnie od przyczyn, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, wysyłki do  Wykonawcy, robocizny itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta, przy czym okoliczność ta winna zostać wykazana przez Wykonawcę.

- do naprawy winny być użyte wyłącznie nowe, oryginalne części producenta, nierekondycjonowane,

- liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu spowoduje wymianę podzespołu lub urządzenia (jeżeli nie może być wymieniony podzespół) na nowy,

- bezpłatne przeglądy: gwarancyjne zgodnie z instrukcją producenta,

- bezpłatne urządzenie zastępcze na czas naprawy zgodnie z formularzem powyżej.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości informujemy, iż Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 31.10.2019 r. do godz. 10:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 31.10.2019 r. godz. 11:00.

Z poważaniem